| Prüfprotokoll |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkt: | EX-TEC® PM 580/550/500 | Fabr.-Nr.: |  |  |  |
| Prüfgas: | ExTox IR | z. B.: | 050 | 30 | 0501 |
| Gasart: | Methan |  |  |  |  |

|  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tag |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jahr |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Gerätezustand |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zustand einwandfrei |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Feinstaubfilter einwandfrei1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ladezustand Batterie/Akku |  |  |  |  |  |  |  |

| 2 | Pumpenkontrolle |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Pumpenstörung F100 bei Abdichtung1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | Bauwerk |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Nullpunkt Prüfgas: saubere Luft |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Empfindlichkeit Prüfgas: 1000 ppm CH4 (Soll: 1000 ppm, zulässig: 700 ppm – 0,14 Vol.-%) |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 | Messen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Nullpunkt CH4 Prüfgas: saubere Luft (Soll: 0 Vol.-%, zulässig: -1,0 – 1,0 Vol.-%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Empfindlichkeit Prüfgas: 100 Vol.-% CH4 (Soll: 100 Vol.-%, zulässig: 95 – 105 Vol.-%) |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 | Warnen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Nullpunkt ¦ Empfindlichkeit O2 Prüfgas: saubere Luft |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH4 (Soll: 0 % UEG/Vol.-%, zulässig: -3 – 3 % UEG oder -0,15 – 0,15 Vol.-%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO (Soll: 0 ppm, zulässig: -3 – 3 ppm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H2S (Soll: 0 ppm, zulässig: -3 – 3 ppm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 (Soll: 0,04 Vol.-%, zulässig: -0,02 – 0,10 Vol.-%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 (Soll: 20,9 Vol.-%, zulässig: 19,9 – 21,9 Vol.-%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Empfindlichkeit ¦ Nullpunkt O2 Prüfgas: ExTox IR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CH4 (Soll: 2,20 Vol.-%, zulässig: 45 – 55 % UEG oder 2,00 – 2,40 Vol.-%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO (Soll: 40 ppm, zulässig: 36 – 44 ppm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H2S (Soll: 40 ppm, zulässig: 36 – 44 ppm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CO2 (Soll: 2,00 Vol.-%, zulässig: 1,80 – 2,20 Vol.-%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O2 (Soll: 0,0 Vol.-%, zulässig: -1,0 – 1,0 Vol.-%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Optischer Alarm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Akustischer Alarm1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 | Bemerkungen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Beispiel: Gehäuse beschädigt Filter gewechselt Wartung notwendig … |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Unterschrift |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zum Beispiel: J für „ja“, N für „nein“

Zum Beispiel: ¼

Bei Nullpunkt und Empfindlichkeit aktuelle Messwerte (Istwerte) eintragen.